## Sheet1
2021年东城院区第二批耗材遴选产品公示目录
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 泌尿外科 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 1.1、采用高清电子成像技术 1.2、成像分辨率：≥5lp/mm 1.3、视场角：≥90° 1.4、视向角：0°（直视） 1.5、插入部外径：≤3.1mm 1.6、最小工作孔道内径≥1.2 mm 1.7、软性工作管，工作管前端可控制弯曲，双向弯曲度≥270° 1.8、送水量不小于30ml/min，可以维持稳定的肾内压和清石速度 1.9、手柄与镜体同轴性为1:1 1.10、自带三通阀，入水口有可旋转功能 1.11、具备光纤固定锁，保证激光手术中的安全 1.12、手柄可具备白平衡、拍照、录像等功能 1.13、产品为一次性使用，且已取得医疗器械注册证 1.14、一体式灭菌包装，无需额外套无菌袋，无额外接线
2 | 泌尿外科 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | 1、采用电子成像技术、摄像头采用CMOS芯片，分辨率16万像素 2、先端部自带双LED照明，亮度1.8 流明。 3、视场(FOV)110度、视向角0度 4、先端部最大外径9.3Fr、先端部长度不超过6.5mm 5、最小弯曲半径不超过10mm 6、在无负载条件下双向弯曲角度大于275°；在200um光纤负载条件下双向弯曲角度不小于275° 7、插入部整体蛇骨结构，手柄与镜体同轴性为1:1 8、插入部外径8.55Fr、操作通道内径不小于3.6Fr 9、具有独立器械通道，不需要与注水通道通过三通接头合并进入，器械进入软镜钳道无需弯折 10、同一型号适合左右手操作 11、产品为一次性使用
3 | 普外一区 | 温敏型羟丁基壳聚糖护创敷料 | 用于手术、病变形成的创面，尤其是腔隙、褶皱、潜行区等复杂性创面，解决现有生物敷料难以建立有效屏障的问题。在有效屏障的同时，可混合药物作为药物载体使用，解决局部用药流失严重、时效性低的问题。产品操作简便，推注覆盖创面即可。
4 | 普外一区 | 一次性吸引灌流导管 | 用于术中炎性创面冲洗，减少术后感染及炎症反应
5 | 普外一区 | 超声切割止血刀 | 手术使用分离及止血
6 | 普外一区 | 医用可调式皮肤缝合器 | 用于皮肤及筋膜缝合
7 | 核医学科 | IL2、IFN、TNF、IL4、6、10、17检测试剂盒 | 细胞因子风暴是病症患者向重症和危重症发展的重要因素。而白介素作为关键的细胞因子，是诱发炎症风暴的重要通路。因此，需要时刻观察体内白介素的浓度变化，尤其是对重症患者白介素系列检测和动态观察，对判断病情变化有重要价值。
8 | 呼吸一区 | 密闭式防针刺伤型静脉留置针 | 用于气管镜、穿刺、氩氦刀患者术前准备，以备抢救用药。具备穿刺技术的护理人员使用。
9 | 皮肤科 | 针头 | 显微针，有超薄针壁，广泛用于医美注射，如美塑疗法、注射胎盘素、注射肉毒杆菌、PRP、局部麻醉等
10 | 皮肤科 | 光子冷凝胶 | 主要成分是由进口卡波姆、甘油、对羟基苯甲酸乙酯和水组成，胶体透明无色无味，粘稠度高，是理想的透光导热介质。光子冷凝胶与光子治疗设备配合使用，可以导光、防止烫伤、缓解疼痛。
11 | 皮肤科 | 冷敷凝胶 | 降温、舒敏、止痛。用于点阵激光、水光治疗、二氧化碳激光术前镇痛用。
12 | 皮肤科 | 医用重组人源胶原蛋白功能敷料 | 凝胶型。核心成分重组人源III型胶原蛋白。 用于皮肤屏障受损，预防疤痕形成和色沉。尤其是激光术后使用。
13 | 皮肤科 | 医用皮肤胶原修复功能敷料 | 霜型。成分重组人源III型胶原蛋白。 用于皮肤屏障受损，预防疤痕形成和色沉。尤其是激光术后使用。
14 | 皮肤科 | 透明质酸钠医用敷料 | 以天然蚕丝敷布为载体，由透明质酸钠，海藻酸钠为主要材料的医用敷料。 激光术后、水光术后、面部皮炎等皮损的保护与护理保持皮肤水分、修复屏障、减轻预防炎症后的色沉与疤痕。
15 | 骨伤科二区 | 金属锁定接骨板固定系统 | 保膝手术用截骨固定系统，π型钢板
16 | 心血管一区 | 植入式心脏起搏器 | 用于为心跳缓慢的患者提供必要的起搏治疗，具备1.5T全身MRI兼容功能，电池容量≥1.6Ah,预期寿命≥15年。
17 | 心血管一区 | 流量玻管 | 用于监测体外循环中动静脉的血氧饱和度以及血球压积，对术中病人的血氧饱和度浓度更直观的分析与监测，防止氧供不足。
18 | 心血管一区 | 一次性使用组合吸痰管 | 适用于病人临床口腔内吸痰的护理工具。满足口腔内冲洗、擦拭、吸引操作一体的吸痰护理要求，吸痰管硬杆前端20度弯曲角度，有效提高患者口腔清洁度，降低VAP感染率。适用于重症卧床、气管插管、气切、昏迷等病人使用。需随套装配置手套、纱布、棉球、衬盒、注射器的多种型号，供临床按需选择。
19 | 心血管一区 | 快速交换球囊扩张导管nc | 病变导入外径0.015英寸，贴合导丝，提高通过性能。30%软质材料和70%硬质材料，保证球囊柔韧度，更易通过迂曲病变，爆破压20atm，能够适用于硬质钙化病变，满足临床需求的折叠技术及涂层技术。
20 | 心血管一区 | 快速交换球囊扩张导管 E | 通过外径0.0271英寸，容易通过迂曲钙化病，提高手术成功率，使得球囊可以多次使用，减少患者负担和医保支出。
21 | 心血管一区 | 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 1、用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。由聚乳酸材质制成，在人体内可逐渐降解为水和二氧化碳，最终无异物残留体内。2、该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA）；在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸（PDLLA）。输送系统是由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、铂铱合金、聚碳酸酯组成。产品经辐照灭菌，一次性使用
22 | 心血管一区 | 药物涂层冠脉球囊导管 | 采用原料药级尿素作为载药涂层，生物相容性高，对人体无毒无害，且易于代谢，其高亲水特性使得紫杉醇药物在球囊扩张过程中得以快速高效释放；另一方面，药物涂层微粒尺寸为平均2-3μm，降低由于晶体微粒脱落导致远端血管栓塞的风险；规格型号齐全（直径2-4.5mm，长度9-38mm），满足不同的临床使用需求。
23 | 心血管一区 | 一次性使用有创压力传感器 | 与冠状动脉造影血流储备分数测量仪配合使用。在分析计算冠状动脉造影血流储备分数FFR的过程中，该传感器用于测量冠状动脉口处的主动脉平均压。
24 | 麻醉科 | 一次性使用无菌鼻咽通气异型导管 | 鼻咽通气异型导管是解决上呼吸道梗阻的工具。使用软硅胶材料，组织相容性好，无塑化剂，尖端的特殊处理可大大降低损伤和出血可能。同时兼具导向给氧和监测呼末二氧化碳分压的功能，从而有效降低深静脉拔管、无痛胃肠镜、无痛宫腔镜、ERCP及气管镜检查等诊疗时，肥胖和老年患者的呼吸抑制及低氧血症的发生，保障患者通气安全。
25 | 脑外科 | 一次性使用可调压无菌脑积水分流管及附件 | 用于将脑积水患者的脑脊液从脑室引流到腹腔中，及时改善脑积水患者的临床症状
26 | 供应室/手术室 | 棉球 | 0.3g （5粒/包） 灭菌 0.2g （10粒/包） 灭菌
27 | 供应室/手术室 | 医用纱布片 | 6*6cm-9p 灭菌 6*6cm-9p 灭菌 9*9cm-9p 灭菌 9*9cm-9p 灭菌 9*9cm-9p 封边 灭菌 6*6cm-9p 清洁 9*9cm-9p 清洁 4*15cm 灭菌 3.5*3.5cm-4P （显影条） 等规格型号
28 | 供应室/手术室 | 医用腹部垫 | 20*40cm-8P 无带 10*40cm-2P（钡片） 10*40cm-2P 20*40cm-2PX（钡片） 20*40cm-2P
29 | 卫生材料库 | 氧气面罩（雾化器吸入器） | 用于吸氧治疗
30 | 妇科 | 宫内节育器 | 满足临床治疗需求

## Sheet2
序号 | 申请科室 | 产品名称
1 | 泌尿外科 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管
2 | 泌尿外科 | 一次性使用输尿管内窥镜导管
3 | 普外一区 | 温敏型羟丁基壳聚糖护创敷料
4 | 普外一区 | 一次性吸引灌流导管
5 | 普外一区 | 超声切割止血刀
6 | 普外一区 | 医用可调式皮肤缝合器
7 | 核医学科 | IL2、IFN、TNF、IL4、6、10、17检测试剂盒
8 | 呼吸一区 | 密闭式防针刺伤型静脉留置针
9 | 皮肤科 | 针头
10 | 皮肤科 | 光子冷凝胶
11 | 皮肤科 | 冷敷凝胶
12 | 皮肤科 | 医用重组人源胶原蛋白功能敷料
13 | 皮肤科 | 医用皮肤胶原修复功能敷料
14 | 皮肤科 | 透明质酸钠医用敷料
15 | 骨伤科二区 | 金属锁定接骨板固定系统
16 | 心血管一区 | 植入式心脏起搏器
17 | 心血管一区 | 流量玻管
18 | 心血管一区 | 一次性使用组合吸痰管
19 | 心血管一区 | 快速交换球囊扩张导管nc
20 | 心血管一区 | 快速交换球囊扩张导管 E
21 | 心血管一区 | 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统
22 | 心血管一区 | 药物涂层冠脉球囊导管
23 | 心血管一区 | 一次性使用有创压力传感器
24 | 麻醉科 | 一次性使用无菌鼻咽通气异型导管