1. **化疗消毒床**

1、洁净度效果：罩内整体百级ISO5级（即医用一类空气环境）过滤效率99.99%。

2、沉降菌：无菌室内沉降菌平均数≤1cfu/平皿。送风方式：垂直送风。

3、初效过滤网严重堵塞时，空气洁净度超标提示。

4、配置消毒、杀菌时间控置器，方便医护人员操作。

5、配置静音脚轮，可在病房内外移动。结构尺寸可根据门框净高、宽等进行定制、选配。

6、实测噪音≤50dB(A)。

7、控制系统：电脑板设计，触摸开关、数码显示。风速0.15-0.35m/s，风量600-1200立方每小时。

8、送风系统：多挡调速，可控制噪音及风速，出风口通板设计，确保罩内无死角。

9、过滤系统：初效、中效、高效三级过滤。

10、环保透明围帘，既能起到室内不洁净空气进入，又能满足光线和视觉效果，使患者住着更加舒服，每台设备提供2套，以便更换。

12、配备输液挂钩≥四个，方便悬挂各种液体，方便护理。

13、质保期：≥3年，质保期内免费提供初、中、高效过滤器耗材更换，巡检频次≥4次/年。