1.主机系统性能概括

1.1显示器及操作系统

1.1.1 不小于15寸数字纯平高分辨率彩色超薄液晶监视器

1.1.2 智能化操作平台

1.1.3 瞬间待机启动系统

1.1.4 环境亮度自感应控制

1.1.5 全方位人机工程学设计

1.2 主机系统

1.2.1 新一代全数字高集成宽频带声束形成器

1.2.2 数字化通道数≥500,000

1.2.3 动态范围≥170dB，可视可调

*1.2.4 LGC侧向增益补偿技术

1.2.5 具备智能扫查助手，按照预设扫查流程，按照一定扫描顺序，获得一系列系统既定要求的切面，增加临床操作的可重复性和实现临床标准化操作的系统

1.3 二维灰阶成像（部件）单元

1.3.1 纯净波单晶体探头技术 (Pure Wave Technology)，探头振元使用单晶体材质，同时对接收波束进行提纯处理，对显像困难的病人图像大大改善

1.3.2 空间复合成像技术（SonoCT），实时声束偏转技术，多级别可调

1.3.3 磁共振相素优化技术（XRES），高清晰斑点噪声抑制，分多级别可调

1.3.4 单键实时自动优化动态范围，TGC，增益调节等多种图像优化参数

1.3.5实时自动持续优化TGC，增益调节（AutoScan ）

1.3.6高帧频实时解剖M型，360度范围内可调可移动，对传统M型扫描进行角度矫正，提高测量准确性和效率，可用于二维，彩色血流及多普勒模式。

1.3.7双屏同步实时显示，支持二维及彩色血流图像

1.3.8实时和非实时高分辨率放大

1.3.9支持扩展成像（Trapezoid），实现心尖处宽视野成像，增加显示屏有效显示区域，增加诊断信息，提高诊断效率

1.3.10 具有穿刺针增强技术，实现在临床穿刺过程中，增强针尖的显示，减少穿刺针后方声影

1.4 频谱多普勒显示及分析系统

1.4.1 智能多普勒技术自动调节声束角度，自动调整范围(-60°— 60°)

1.4.2 自适应多普勒技术减少噪声、伪像

1.4.3 HighQ自动多普勒分析 ，支持心脏探头（附图证明）

1.4.4 iSCAN智能优化技术自动优化Doppler频谱

1.4.5 双同步和三同步2D、color、PW/CW成像

1.4.6 取样容积宽度及位置范围：宽度 0.9mm至27.1mm多级可调；（附图证明最小及最大取样宽度）

1.5 彩色血流成像（部件）单元

1.5.1 超宽频带血流技术

1.5.2 自适应彩色多普勒技术

1.5.3 iSCAN智能优化技术自动优化彩色血流，单键自动调整取样框角度、位置。

1.5.4 二维和彩色对比显像

1.5.5 实时双幅对比成像

1.5.6 实时彩色血流M型

1.5.7 彩色能量调制成像（CPA）

1.6 组织多普勒成像（TDI）

1.6.1 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像，深度17cm，角度75°，取样框覆盖所有扫查区域时帧频＞100（附图证明）

1.6.2专业TDI测量软件包

1.6.3 二维，彩色M型，速度曲线同屏显示

1.6.4 在机心肌应变及应变率定量分析

1.6.5 动态组织追踪取样

1.7 二次谐波成像（自然组织谐波成像）

1.7.1 PIH脉冲反相谐波技术

1.7.2 SonoCT和XRES技术支持自然组织谐波成像

1.8 造影成像

1.8.1 低机械指数造影成像

1.8.2 闪烁造影成像

1.8.3 组织谐波、能量调制及脉冲反向谐波支持造影成像

1.8.4 XRES技术支持造影谐波成像

1.8.4 支持相控阵、凸阵及线阵探头

1.8.5 具备ROI感兴趣区造影定量分析软件

1.8.6 具备微血管造影成像功能

1.9 负荷超声成像(内置一体化)

1.10 激活的原始数据处理功能：冻结或存储的图像可进行优化、分析和测量

1.11 穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度≥4个；线阵探头穿刺引导角度≥3个。

1.12 自由臂三维成像：具备重建多平面显示；SonoCT和XRES支持自由臂三维成像功能；

具备反转成像模式；具备容积断层成像技术，厚层容积成像技术。

2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式)

2.1 一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等；

2.2 特殊测量:  3D距离、面积、体积等;

2.3 多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算);

2.4 产科测量: 包括全面的产科径线测量、NT测量、单/多胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、胎儿心脏功能测量等；

2.5 外周血管测量

2.6 心脏功能测量与分析

2.7 自动、实时Doppler 频谱波形分析（High Q自动Doppler 分析），实时和冻结状态下都可以进行分析

2.8 心功能定量、半定量技术

*2.8.1 自动心肌运动定量技术（aCMQ），结合解剖智能超声及二维斑点追踪技术对心肌不同阶段自主运动功能进行自动评估，可以对多达17节段心肌组织进行追踪和定量评估，并分别得出不同节段和总体的运动功能参数，包括长轴应变，应变率，圆周应变及应变率，径向位移，短轴缩短率以及旋转角度。（附图证明）

2.8.1.1 可支持成人及儿童心脏探头图像

2.8.1.2 采用零点击技术，可自动完成室壁节段识别

2.8.1.3 可在机完成长轴及短轴应变及应变率分析

2.8.1.4 可自行调节收缩及舒张帧

2.8.1.5 可不依赖ECG完成分析

*2.9 感兴趣区定量 (ROI)

2.9.1 高达 10 个用户自定义的区域

2.9.2 像素密度分析，数据类型包括：灰阶回声、速度或能量

2.9.3 自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析

2.9.4 平均值、中位数和标准差计算

2.9.5 时间－密度曲线

2.9.6 曲线拟合工具

－ Gamma 变量(Wash-in/Wash-out)

－ 负指数方程

－ 线性方程

2.9.7 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A”值，曲线下面积和峰值密度

*2.10 心肌应变定量 （SQ）

2.10.1 节段心肌取样，最多可到32节段

2.10.2 多个心动周期数据显示

2.10.3 各个节段多个心动周期曲线显示，各个节段平均心动周期曲线显示

2.10.4 相同时相任意节段数据对比，包括峰值及达峰时间。

2.11 血管中内膜厚度自动测量 (IMT): 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出。

3.图像存储与（电影）回放重显单元

4.参考信号：心电图和生理信号

4.1 外接三导联心电信号输入

4.2 外接其它设备（如监护仪）心电信号输入

4.3 两个生理信号输入通道

5. DICOM 3.0版接口部件，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式

6.记录装置：

6.1 硬盘存储≥500GB

6.2 黑白或彩色视频打印机

6.3 内置DVD/CD刻录

6.2 USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕图像

技术参数及要求

1.系统通用功能

1.1监视器：≥15”高分辨率彩色超薄液晶监视器，亮度可调

1.2探头接口选择≥2种，并且所有支持探头不需转接即可插拔使用

2.探头规格

2.1频率：超宽频带探头

2.2二维及多普勒(B/D) 兼用

2.3类型：相控阵、凸阵、微凸阵、线阵

3.二维成像主要参数：

*3.1可配纯净波探头≥4把，具有腹部、心脏、矩阵食道、腔内全面纯净波单晶体探头支持

*3.2扫描：纯净波电子相控阵：超声频率1-5MHz                    1个

儿童相控阵：超声频率3－8 MHz                        1个

成人经食道纯净波三维矩阵：超声频率2－7 MHz          1个

3.3扫描速率：相控阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒

凸阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥25帧/秒

3.4 扫描深度：1-30cm

3.5声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦

3.6探头谐波成像频率个数≥2

3.7回放重现：灰阶图像回放≥500幅

3.8预设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

3.9增益调节：B/D可独立调节，STC（DGC）分段≥8，LGC分段≥2

4.频普多普勒

4.1方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW（相控阵探头或笔式探头）

4.2多普勒探头与频率：电子扇形PW，CW

*4.3最大测量速度：PW，血流速度最大±6.0m/s；CW，血流速度最大±40m/s（附图）

4.4最低测量速度1mm/s（非噪声信号）

4.5显示方式：B/D，M/D，D

4.6电影回放：≥180秒

4.7零位移动：≥6级

4.8取样宽度及位置范围：宽度0.9-27.1mm; 分级可调

4.9滤波器：高通滤波或低通滤波两种，可分级选择

4.10显示控制：反转显示(左/右，上/下)，零移位，局部放大及移位

5.彩色多普勒

5.1显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示;

5.2实时双副对比显像

5.3彩色显示角度：20-90度选择

5.4彩色显示帧数：相控阵，85度，17cm深度，帧频≥15帧/秒

凸阵，全视野，17cm深度，帧频≥10帧/秒

5.5 组织多普勒帧频：75度，17cm深度，帧频>100帧/秒（附图）

5.6显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20”- +20”

5.7显示控制：零位移动分+15级，黑/白与彩色比较，彩色对比

5.8彩色增强功能：组织多普勒(TDI)

5.9 双同步和三同步模式下独立声束偏转技术

6.能配备支持经食道探头

7. 超声图像及病案管理系统

7.1动态图像采集，存储，一次连续采集≥500幅

7.2 同屏图像显示25画面

7.3同屏电影回放≥9画面，可调回放速度

7.4 可连续存储动态录像最长时间≥420秒

7.5存储图像及文档：CD，DVD，USB闪存设备

7.6 报告存储，检索，统计

8. 超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI，输出功率选择≥8级可调

9. 专用推车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定，三探头接口台车可选，所有探头接口均一样。

10. 经食道探头消毒盆1个。

注：上述带*的参数条款必须满足并提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）及相关资料（文字、图片）证明。