一、HE自动染色封片机

- *总站点数≥28个。

- *水洗站点、烤缸、加载/卸载站点可根据客户需求设置为试剂缸，可满足不同类型染色需求。

- *烤缸≥3个，烤缸温度室温至≥80°，可调。

- *具有加热保温功能的站点≥4个，室温至≥50°，温度可调。

- 染色机纯中文操作界面，触摸屏≥10寸。

- 采用单层平面的试剂站点布局，X、Y、Z轴机械臂运动方式。

- 可同时运行程序≥7个，可同时进行常规HE染色、快速冰冻HE染色及细胞学染色等特殊染色。

- *可编辑程序数量≥180套，每套程序可编辑≥80个步骤。

- 按需供水，根据程序运行在需要时供水，可调节水量。

- 具有试剂管理功能，对试剂的使用天数、次数进行精确管理，提醒用户及时更换试剂，可用多种不同颜色标识在主界面上进行试剂管理。

- 智能染色，可根据试剂使用的天数、次数自动延长染色时间。

- 具有远程报警、远程监控功能。

- 质控功能，具有质量控制模块，包括质控设置及总览、历史运行程序及试剂使用明细等。

- 具有断电保护功能，通电后继续运行未完成的程序。

- 染色架可装载玻片≥20片。

- *试剂缸可加载玻片≥40片。

- 试剂缸容量≥600ml。

- 具有报警功能，通过屏幕、语音提示，语音提示次数音量可调。

- 可与盖片机直接链接组成染色盖片工作站，无需额外转运装置。

- 盖片机纯中文操作界面，触摸屏≥8寸。

- *盖片速度每小时≥600片。

- 盖玻片坏片检测，自动识别破损盖玻片，自动移除，无需人工干预

- 根据标本类型选择相应的盖片程序，具备快捷盖片程序≥4个

- 喷胶压力无极可调。

- 盖片机配置载玻片自动风干功能，减少晾片时间。

- 实时智能检测、定位载玻片收集篮筐，无需暂停程序，随时提取已封好的玻片。

- *盖好的玻片自动传送至内置储存器内，可储存玻片≥150张。

- 具有活性炭吸附和废气抽排功能。

- 具有质量控制模块，统计历史封片数。

注：*为重点参数

二、全自动荧光定量PCR分析系统

1. 工作条件

2.1外形尺寸：≦355mm×480mm×485mm(Wx D xH)

2.2重量≦30kg

2.3输入电源：AC220V,50Hz

2.4功耗：≦900VA

2. 配置及技术要求

3.1.样本容量:≥96孔；

3.2.适用耗材：0.2ml 96孔板、8联管，单管(乳白色管、透明管、磨砂管均可适用)；

#3.3.检测通道:≥6；

3.4.适用荧光素：FAM，SYBR Green I；VIC，HEX，TET，JOE；ROX、Texas Red；Cy5；Alexa Fluor 680；FRE探针等

3.5.反应体系：0-100μl；

3.6.光源：LED光源，寿命≥3000小时；

3.7.荧光检测方式：光电二极管（PD）作为检测器；

3.8.检测时长：≤10秒内完成所有荧光通道96个孔位的全部检测；

3.9.模块控温范围：0～100℃；

3.10.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术；

#3.11.温度均匀性：≤±0.1℃；

#3.12.温度速率：最大升温速度：≥6.0℃/s,最大降温速度：≥5.0℃/s；

3.13.温度梯度：温度范围：1℃～40℃,温度梯度：12阶。

3.14. 操控方式：

#3.14.1单机运行：≥10英寸内嵌式全彩触摸屏，仪器可脱离电脑独立运行；

3.14.2 PC直连：仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作；

3.14.3局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作；

#3.15.自动样本仓：样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时轻触样本仓可自动关闭；

3.16. 软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等；

3.17.LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联；

3.18.报告自定义功能：预存多种行业实验报告模板；全开放式万能报表功能，用户可自定义报告内容及形式；

#3.19.实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失；

#为重点参数

三、液基细胞制片机

- 沉降式制片原理：根据病变细胞核浆比增大，比重增大的原理，按比重区分细胞。利用重力自然沉降法制片。

- 制片数量：一次制片不少于24张。

- 制片染色时间：标本制片、染色、透明≤45分钟。

- 涂片细胞数量：5000-120000个。细胞保存液能有效去除样品中的红细胞、粘液等杂质。

- *标本前处理：标本瓶可直接离心后上机。

- 制片模式：具有宫颈、胸腹水、痰液、尿液、针吸细胞五种制片模式，可以满足不同应用领域，四种模式参数可按仪器默认程序，也可自行设定，确定模式选择后，仪器按设定值进行工作。

- 染色模式：计算机程控自动染色。染色功能具有巴氏染色和HE染色两种模式可供选择，且染色和洗脱时间可按仪器默认程序，也可自行设定。

- 废液回收系统；具有废液回收系统，可自动将制片染色过程中的废液抽吸至密闭的废液瓶内，对实验室环境无污染。

- *环保自动涂片：涂片透明过程由机器自动完成，使用环保透明剂，不使用二甲苯，无需人工操作，保护操作人员安全。

- 防尘、杜绝交叉污染：仪器自带防尘罩，防污染，系统装配自动机械臂，使用一次性加样器取样，并采用滴染方式，每片单独染色，杜绝了交叉污染。

- 自动报警提示功能：本机可实时监测染液瓶和废液瓶内液量，若染液不足或废液过满，将及时报警提示。

- 远程传输功能：实时监控，远程传输相关数据。

注：*为重点参数