第一包：多波长光电综合平台技术参数

- 光源物质：氙灯；

- 强脉冲光工作波长为400nm-1200nm；

- ★具备波长：≥8种滤光片，且具备有超膜双波截取技术；

- 滤光片支持热插拨技术，且系统可自动识别滤光片；

- 强脉冲光技术具备完美脉冲波形技术；

- ★一次发射脉冲个数：1-3个脉冲可调节，具备AOPT功能；

- 蓝宝石导光晶体尺寸值：≥5cm2 ，并且具备两种以上的大小可选择；

- ★子脉冲能量密度：强脉冲光1-30J/ cm2，步进增量调节；

- 子脉冲宽度：4-20ms，可步进增量调节，非固定脉宽；

- 子脉冲延迟：5-150ms，每5ms步进增量调节；

- 强脉冲光脉冲重复频率：≥1Hz；

- ★手具治疗按钮个数：≥3个；

- 冷却方式：具备蓝宝石导光晶体自动恒温接触式技术；

- 非钥匙方式开机，开机自动检测系统；

- 系统操作可根据皮肤类型，病变病症，病变深度自动生成预设治疗参数；

- 系统可保存用户设定的预设参数；

- 模块化设计，支持升级激光功能。

第二包：非剥脱点阵激光技术参数

- 用途：用于治疗皮肤色素异常、痤疮瘢痕及手术瘢痕、减轻皮肤细纹和眼周皱纹；

- 激光器类型：CO2或铒玻璃光纤；

- 激光模式：多模；

- ★激光发射直径：≤100um；

- 瞄准指示光：波长≥600nm，功率≤5mW；

- 发散角：≥24mrad；

- ★图形形状：线形（横线、竖线）、正方形、矩形（水平矩形、垂直矩形）、圆形、环形和六边形等6种以上可调节；

- 图形尺寸：≥18mm；

- 点阵光斑密度：≥500光斑/cm2，可调节；

- ★点阵发射方式：具备非顺序扫描的发射方式；

- 脉冲宽度：≤10ms；

- 脉冲能量具备步进式增量调节；

- 频率：≥2Hz；

- 发射方式：脚踏式发射和手具发射；

- #冷却系统：具备液体冷却系统，并且具备自动保护系统。

第三包：紫外线治疗仪技术参数

一、技术参数：

- 用途：用于银屑病，白癜风，玫瑰糠疹，湿疹等皮肤病的治疗；

- ★光源：具备原装进口2米超长紫外线灯管（120W）≥42支；

- 光源波长：311~313nm，峰值311nm；

- ★辐照面：≥7面辐照屏；

- 操作系统：可以自动控制辐照剂量和辐照时间，具有强度实时显示功能；

- 镇流器：具备原装进口电感镇流器；

- 通风：具有通风冷却系统；

- #操作屏幕：≥12英寸彩色液晶触摸屏；

- 辐照面积：L×B（mm）：≥（1950*350mm)*7；

- 设置剂量范围：0.01~5.00J；

- 辐照强度：9~16mW/cm2；

- 辐照强度检测：具有强度实时检测功能，可自动微调照射时间；

- ★灯管防护：装有可更换式高透紫外线亚克力保护板，效防尘及保护灯管，紫外线灯管外无铁丝网阻挡，确保紫外线照射均匀；

- ★开门设计：具有双开门，患者进出更加方便；

- #通讯操控和病例系统：系统自带中文通讯操控系统可联机操作并带有病例记软件可进行分类整理；

- ★安全系统：具有舱内手锁开关、急停按钮、舱外急停开关、门锁开关、剂量输入限制、漏电保护空气开关等设计；

- 舱内照明系统：具有舱内照明系统；

- 外形尺寸：L×B×H（mm）：≥1300×1250×2300；

- 电源电压： 220V或380V±10%；

- 输入功率：≤9200VA。

二、商务条款：

- 保修期主机≥3年，终身维修，保外收取配件费（不收取维修费、差旅费等）。

- 免费安装调试、操作及维修培训，每年至少巡检维护两次。

- 明确服务能力（包括现场服务、售后服务北京有分公司或售后服务网点、备件库、维护响应时间2小时内，48小时内到达现场，72小时内完成维修等）。