除颤仪技术参数

一、工作条件及物理性能需求：

1、具有NMPA认证，同时具备FDA或CE认证；

2、符合EN1789急救车载适用要求，通过0.75米坠落试验；

3、防尘防水等级≥IP44；

4、电源：交直流两用；

5、含手柄、电池、打印纸在内的整机重量≤6.5kg；

6、温度要求：工作温度0到50℃；存储和运输温度-30到 70℃；

7、显示器：彩色高分辨率显示器，屏幕≥7 英寸；

二、除颤功能技术需求：

1、除颤模式：手动除颤、半自动除颤（AED）、同步电复律；

2、除颤波形：双相波；

*3、最大除颤能量≤200J，能量级别≥18级；

4、充电至最大能量的时间≤7s；

*5、除颤手柄：成人儿童一体式手柄，可通过手柄控制能量选择、充电、放电和打印功能；

三、起搏

1、起搏模式：按需起搏，固定起搏；

2、脉冲波形和宽度：矩形，40ms；

3、输出电流：8-140mA；

4、起搏频率：30-180ppm；

*5、起搏治疗时，可在不停止起搏电流输出的情况下观察患者自主心律；

四、心肺复苏辅助功能：

1、CPR反馈电极片连接到设备时，反馈功能自动启动；

2、屏幕可实时显示按压深度、按压频率、CPR深度条状图、CPR持续时间和中断时间等；

3、具备胸外按压频率节拍器和中文语音提示；

4、提供免费的中文版心肺复苏管理软件；

五、心电血压血氧监护：

1、数据获取：3导联心电电缆、多功能电极、除颤手柄；

2、心率范围：20-300bpm；

*3、可同时监测血压、血氧；

六、打印：

1、热敏打印；

2、打印速度：25mm/s，50mm/s，具有 6 秒延迟打印功能；

七、数据储存和传输：

1、储存介质：内置储存器，可存储最多 2GB 重要急救事件数据；

2、数据传输：可支持USB、WiFi等方式导出患者数据；

3、储存容量：事件储存数量≥1000个或急救病例≥100个；

八、电池：

1、全新且满电的电池可实现最大能量放电≥100次；

2、当出现“电量过低”提示后，可进行最大能量放电次数≥10次；

3、电池带有电量显示功能，可直接查看剩余电量；

九、自检功能：

1、支持开机自检、手动放电自检等；

2、可通过自检模块进行30J充放电检测；

3、手动自检成功后，自动打印自检报告。

动态血压监测仪技术参数

- 数据连接：USB 数据线；

- 测量方法：示波法；

- *血压测量范围： 30 mmHg～260 mmHg；

- 脉率测量范围：测量范围应为40bpm～200 bpm；

- 分辨率：血压读数的分辨率为 1mmHg，脉率读数的分辨率为 1BPM；

- 可重复性：在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差不大于4mmHg；

- 血压测量准确性：在量程中的任何测量点上，袖带内压力测量的最大误差应为±3mmHg；

- 脉率测量准确性：±3BPM；

- 安全保护：血压监测仪袖带压力超过40.0 kPa（300mmHg）时应自动打开电磁阀放气；

- 快速泄气：在充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从34.67 kPa（260mmHg）降到2 kPa（15mmHg）的时间不超过10s；

- 工作电源：两节5号AA碱性电池；

- 数据存储器：不少于200个读数；

- 测量间隔时间：血压监测仪进行自动血压测量的间隔时间可选择为(5，10， 20，30，45，60，90、120)分钟中的任何一种，时间误差不超过选择值的5%；

- 尺寸：≤ 120×70×30mm；

- 支持全程脉搏波回放；

- 报警功能：用户可自定义报警阈值，选择开启或关闭视觉、听觉报警；

- *设备拥有补测功能，当测量结果错误、未能测量出结果时，设备应进行补测，同时考虑患者舒适性，只补测一次；

- *分析软件可以读取脉搏波数据，所有血压数据列表与所有脉搏波数据同屏显示，并支持联动选择，便于快速处理错误数据；

- 分析软件能够自动删除错误数据，并且删除的数据可见，减少医生工作量；

- 分析软件能够提供日夜对比统计直方图、频率分布图、圆饼图、趋势图、条形趋势图、散点图等工具；

- 分析软件能够显示每条数据在测量时的姿势，运动、躺、坐立等，为临床提供诊断参考依据；

- *分析软件能提供血压负荷值、夜间血压下降率、平均动脉压（MAP）、平滑指数、动脉硬化指数等内容；

- 信息化接口开发及定制化开发。