附件2：项目需求

第一包、水质自动采样器   数量1台   预算8万元

1、参数：

（1）1路AI，用于采集流量信号可拓展）；

（2）6路DI，用于触发采样器采样、供样及超标留样；

（3）1路DO，用于触发仪表测量；

（4）每次采样量：1～5000ml可调；

（5）采样间隔：5～9999min可调；

（6）留样记录：10000条；

（7）开关门、停电记录：5000条；

（8）采样量误差：±10%；

（9）等比例采样量误差：±15%。

2、供电：支持AC220V供电配置。

3、资料：要有完整的说明书，含纸质版1套。

4、质保期：三年。

5、符合国家标准HJ353、354、355，做自主验收。

第二包、COD自动分析仪  数量1台  预算17万元

1、参数：

（1）原理：采用重铬酸钾法高温消解，用光度法测量样品吸光度，通过吸光度与水样COD值的线性关系进行分析测定。符合最新标准HJ 377-2019，HJ 35X-2019要求，测量数据与实验室方法HJ 828-2017吻合性好。

（2）测量范围（以KHP计）：10~5000mg/L（量程上限可根据现场污染物排放标准限值自行设定）

（3）示值误差：10.0 到 39.9 mg/L: ± 10%；40.0 至99.9 mg / L：±6％；100.0 至5000.0 mg / L：±3%

（4）重复性：10.0 到 39.9 mg/L: ≤ 5%；40.0 至5000.0 mg/L：≤3％

（5）内置标样核查功能，并能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意指定浓度的标样核查和加标回收功能。

（6）消解时间：可针对不同水质设置消解时间，并可通过数字接口输出，最小间隔10分钟

（7）抗污模式：新增测量流程模式，显著延长进样/计量、消解单元等维护周期

（8）氯离子屏蔽：最高可达5,000mg/L Cl-

（9）测量间隔时间：连续、1小时、2小时、4小时、自定义（30–480 分钟）或触发（可选）

（10）校准：自动校准，手动/远程触发，标样核查触发

（11）哈希先进的活塞泵取样技术，活塞泵使用寿命超过一年以上

（12）多级光学计量系统，有效缩短测量时间，提高超低量程测量精度

（13）消解单元配备安全防护面板，保证操作人员安全

（14）输入/输出相关：

（1）2路模拟信号4~20mA，最大负载500Ω

（2）数字通信：RS485 Modbus

（3）仪器内置2个多功能输出继电器：额定电压24 VDC，额定电流最大3A

（15）环境温度： 5℃ ~ 40℃

（16）防护等级：IP54（机箱门关闭情况下）

（17）电源：100–240 VAC, 50/60 Hz

（18）额定功率：120W

（19）尺寸：455mm×365mm×805mm（宽×深×高）

（20）符合国家标准HJ353、354、355，做自主验收，含1套试剂。

2、资料：要有完整的说明书，含纸质版1套。

3、质保期：三年。