设备技术需求

一、心电测试系统

- 1.适用范围：用于测量、采集、显示、记录患者的静态和运动心电信号，供临床诊断。

- 2. 幅度测量P、Q、R、S、ST、T幅值测量精度符合GB9706.225-2021相关要求；间期测量：P波间期和时限、QRS波间期和时限、P-R间期、Q-T间期、Q波间期、R波间期、S波间期符合GB9706.225-2021相关要求；心率范围：20～300次/分、心率精度：±1次/分；滤波：高通滤波（0.05Hz和0.5Hz)、低通滤波（40~150Hz或关闭）、工频滤波、基线滤波、肌电滤波；起搏检测：需具备起搏检测功能；需具备防除颤功能；需具备指示导联脱落或饱和状态。

- 3.控制台显示屏可显示速度、坡度、时间、距离和卡路里数据。测试时可对速度和坡度进行调节，可按最小递增量调节。需具备多种测试模式可供选择。

- 4.具有运动血压监护系统。

- 电动称重病床

- 高精度称重技术，需高灵敏度传感器，即使在病床上放置了床垫、床单、管路和部分医疗设备的情况下，也能精确测量患者的体重（精度通常可达±50克以内）。能够动态监测，实现稳定的“净体重”监测。系统能自动记录体重数据，并生成体重变化趋势图，为医生提供直观的决策依据。

- 可与监护系统无缝对接：体重数据可以自动传输到中央监护站和医院信息系统（HIS），无需护士手动录入，避免了人为错误，提高了工作效率。

- 报警功能：可预设体重变化阈值。当患者体重在短时间内显著增加（提示液体潴留）或减少（提示脱水）时，系统会自动报警，提醒医护人员及时干预。

4.电动调节：床头、床尾、床高、背板、腿板等均可电动调节，满足患者不同体位的舒适需求（如半卧位减轻心脏负荷）和医护人员进行各种操作（如心肺复苏、穿刺）的最佳高度。
5.安全保障：具备一键放平、防压疮（通过交替充气气垫）、床边护栏、称重时自动锁定床体移动等功能，确保患者安全，方便患者转运。
三、电动病床

1.病床头部倾斜角度：≥ 65度，膝部倾斜角度：≥ 25度，床体前后倾功能需用特殊颜色或底色区别于其他按键：整体病床前倾：≥12度，整体病床后倾：≥12度

2.病床承重≥200kg；

- 3.病床任意一侧手柄都可单独进行CPR释放操作。