技术参数
1. 整机要求：
0. [bookmark: _GoBack]一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手，方便移动。
0. ≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示。
0. 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。
0. 监护仪设计使用年限≥10年。
0. 主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。
1. 监测参数：
1. 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。
1. 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。
1. 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。
1. 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
1. 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。
1. QT和QTc实时监测参数测量范围：200-800 ms。
1. 可进行多导心电分析。
1. 提供SpO2，PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。
1. 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
1. 提供至少手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果。
1. 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200rpm。
1. 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25-290mmHg。
1. 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。
1. 系统功能：
2. 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。
2. 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
2. 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。支持≥1000组NIBP测量结果。支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
2. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态，提供产品使用说明书截图等证明资料。
2. 支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限建议。
2. 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。
2. 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
2. 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
2. 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。
2. 目标监测界面，能够显示ECG，SpO2，BP，CO2等多种参数测量值和波形。
2. 支持带ABD事件的呼吸氧合界面。
2. 屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。
2. 可升级内置记录仪。
2. 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。
2. 每台监护仪配可移动支架。
2. 配合安装监护仪点位。

