技术参数
一、4K内窥镜摄像系统：
1、4K内窥镜摄像系统，支持4K视频输出分辨率≥3840×2160P。
2、★能够同时支持≥7路全画面视频输出，至少包括5路1080P和2路4K视频输出。
3、图像水平分辨率≥2000线。
4、★图像垂直分辨率≥2000线。
5、★摄像系统信噪比≥65dB。
6、具备白平衡、场景模式选择、拍照、录像、冻结，缩放（2倍数字变焦），图像翻转等菜单控制功能。
7、具有增益控制，色调调节，色彩饱和度调节，亮度调节，锐度调节等图像调节功能。
8、主机支持≥2种曝光模式，至少包含：自动曝光和手动曝光。手动曝光模式下≥2种调节设置，其中快门设置≥7档可调、增益设置≥11档可调。
9、场景模式≥8种，包括：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、耳鼻喉镜、纤维镜、自定义模式、可实现一键切换。
10、色彩模式≥4种，可根据医生色彩风格实时切换调整。
11、主机内置刻录功能：4K分辨率≥3840x2160和全高清分辨率≥1920x1080。
12、具备去雾功能，通过算法处理，减少超声刀、电刀使用时烟雾产生的干扰。
13、具备血管增强功能，提高对血管的辨识度。
14、具有智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。
15、可通过移动存储设备一键导入导出医生的场景设置参数文件。
16、主机内置USB接口≥4个，至少USB2.0 x2，USB3.0 x2，可通过USB接口连接脚踏开关，键盘，打印机、USB存储设备等外设。
17、支持多种输出端口：3G-SDI≥4，HDMI2.0≥1，DVI-D≥2、HD-SDI≥2、HDMI1.4≥1。
二、4K摄像头
1、摄像头输出分辨率≥3840*2160。
2、摄像头垂直有效像素≥2500。
3、摄像头具有光学变焦功能f=14-29mm，支持光学放大≥2倍。
4、摄像头控制按键≥4个，支持≥4种自定义按键功能，包括：白平衡、冻结、曝光亮度调节、锐度调节、缩放，图像翻转，场景设置等。
5、摄像头重量≤250g，防水等级IPX7。
三、LED冷光源：
1、冷光源使用寿命≥60000小时。
2、冷光源色温区间在5700K±500K。
3、冷光源红外截止性能≤4mW/lm。
4、冷光源输出总光通量≥2000lm，显色指数≥93。
5、冷光源最大中心照度≥3000000Lux。
[bookmark: _GoBack]6、支持≥15级智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。
7、具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光。
四、导光束
1、直径≥3.5mm，长度≥3m。
2、消毒灭菌方式：高温高压灭菌、低温等离子灭菌。
五、显示器：
1、尺寸：≥32英寸IPS屏，显示比例：16:9，分辨率：≥3840×2160。
2、亮度：≥1050cd/m²。
3、对比度：≥1000000：1。
4、支持视角：≥178°(H/V)。
5、支持色温：6500k/7500k/9300k。
6、支持色域：BT.2020/BT.709。
7、显示色彩：≥10.7亿色。
8、支持输入端口：DP≥2、HDMI≥1、12G-SDI≥1。
9、支持输出端口：DP≥1、12G-SDI≥1。
六、内窥镜膨腔泵：
1、膨腔泵的预置压强限应可调，调节范围为≥100～400 mmHg。
2、膨腔泵的预置流量应可调，预置流量的调节范围为≥0.1～1L/min。
3、具有过压减压功能，安全控制宫腔内压力，根据压力变化自动调整压力或暂停灌注。
4、具有过压声报警功能。
5、配可重复使用泵头管路（硅胶管路）。
6、主机使用期限≥10年。
七、台车：
1、专用台车。
八、宫腔镜(一体镜)：
1.主体镜工作长度：≥205mm。
2.视场角：≥85°。
3.最大插入外径：≤4.0mm。
4.配套器械工作长度：≤400mm，配套器械直径：≥1.6mm。
5.设计光学工作距d。：≥40mm。
6.视场中心角分辨力：≥2.02C/(°) 。
7.有效景深范围≥3-100mm。
8.镜子集诊断与治疗一体，水滴形无创头端设计。
9.镜体采用不锈钢材料，蓝宝石镜头。
10.独立、持续对流式进、出水通道的设计。
11.镜、鞘一体化。
12.整体设计在主镜可360°旋转的情况下，进、出水通道保持不动。
13.器械通道双重密封(密封帽+磁性水阀)。
14.喇叭型器械导向槽。
15.手柄带波轮可360°旋转操作，可拆卸手柄和钳杆(提供彩页证明资料)。
16.钳杆带清洗通道(提供彩页证明资料)。
17.宫腔镜使用期限：≥700次。



配置单
	序号
	产品名称
	数量

	1
	4K内窥镜摄像系统
	1

	2
	4K摄像头
	1

	3
	LED冷光源
	1

	4
	导光束
	2

	5
	显示器
	1

	6
	内窥镜膨腔泵
	1

	7
	台车
	1

	8
	宫腔镜(一体镜)
	3



