1、 [bookmark: _GoBack]便携式干式生化免疫分析仪
（一）技术需求
	序号
	检测原理
	干式荧光免疫法，基于竞争法免疫学原理

	1
	检测项目
	微量白蛋白/肌酐检测（ACR）

	2
	检测样本
	尿液

	3
	样本要求
	若样本在2小时内不能完成测试，可放置于2-8℃保存3天

	4
	样本量
	60uL

	5
	测试时间
	10分钟

	6
	精密度
	批内精密度： CV≤15%；批间精密度： CV≤15%

	7
	空白检出限
	微量白蛋白不大于1.5mg/L；肌酐不大于0.8mmol/L

	8
	检出限
	微量白蛋白不高于3mg/L；肌酐不高于1.2mmol/L

	9
	准确度
	测试蛋白质含量 RS2 国家标准品（重组人血白蛋白）和肌酐标准物质，测量结果的相对偏差应不超过±15%

	10
	线性
	微量白蛋白在5-300mg/L范围内，线性相关系数r≥0.990；
肌酐在1.5-35.3mmol/L范围内，线性相关系数r≥0.990。

	11
	反应环境
	温度：15℃~ 30℃

	12
	产品效期
	≥18个月

	13
	储存运输环境
	温度：2~30℃；

	14
	激发光源
	LED/ 半导体激光管

	15
	数据接口
	Type-C 接口/ 蓝牙 /4G 传输

	16
	线性
	荧光检测模式相对偏倚不超过±5%

	
	
	反射式检测分析模式相对极差(R)应≤ 5%


（二）售后服务要求
1、保修期≥3年，以采购人认可的验收合格时间为入保时间。
1.1 提供维修、保养、更换零配件的服务。
1.2 保修期内维修服务所涉及的人工费、交通差旅费、上门费及备件费，均由厂家承担。
1.3保证提供的零配件为原厂认证、测试合格、全新零配件，且与设备整机匹配。
1.4出保后无上门费、收取人工费、差旅费，更换的零配件的费用。
1.5采购人享受终身免费应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级服务含新增功能升级（同代软件），版本跨代升级只收取升级费。
2、维修及响应时间要求。
2.1提供7*24小时专线电话客户服务。专人接听，并配有经验丰富工程师提供指导服务。
2.2提供2小时可以取得联络的资深售后工程师电话，一旦遇到紧急情况可以保证迅速响应，48小时间内到场勘察、检测、解决问题。
2.3在有特殊任务的情况下，保证售后工程师到场，在检查过程中待命，随时响应处理临时出现的关于设备的问题。
2.4保证全年开机率≥95％（按365天计算），未达到的天数，不顺延保修期时间。
3、保养及巡检服务。
3.1提供不少于4次/年的定期巡检服务，询问了解设备运行状况，对核心易损部件进行常规备件准备和检查，以保证有突发情况下的及时应对。
3.2提供不少于4次/年的定期维护保养服务。
3.3提供不少于1次/年的定期质量控制服务。
4、保修期内应由产品制造商负责产品所有保修和维修服务；也可不完全由制造商提供，而由供应商提供部分或全部保修和维修服务，但供应商或产品制造商应提供相应的售后服务承诺函。
5、供应商可增加整机质量保证期（保修期）。
（三）安装培训要求
1、设备运抵现场后，根据采购人要求，委派工程技术人员抵达现场进行安装调试。
2、安装调试合格后，双方对设备进行性能考核，通过考核且达到采购人要求，方可签署验收合格文件。
3、设备投入使用前，厂家需负责对医院人员进行正规的设备操作使用培训至医院人员可正确进行设备操作。培训时间：根据医院需求上门培训，直到医院人员完全了解使用设备。
4、设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对采购人的工程师、技师进行不定期的技术培训，提供但不限于机器维护、软件维护、常见故障判断、常见故障处理、常规非定期保障等技术培训。在项目实施中，对医院人员进行各种设备的安装、使用、参数设置的现场培训。根据实际情况，将定期举行技术讲座，邀请用户方技术人员参加。定期或者不定期的给医院人员派发相关产品的技术资料，以提高医院技术人员的设备维护水平和系统管理能力。


2、 快速糖化血红蛋白检测仪技术参数表
（一）技术需求
	序号
	性 能
	技术指标

	1
	测定项目
	糖化血红蛋白（HbA1c）

	2
	测量范围
	4.0%～14.0%

	3
	检测原理
	硼酸亲和层析/色谱法

	4
	样本要求
	指尖末梢血或静脉血（EDTA抗凝）

	5
	样本量
	无需定量（约3μL）

	6
	检测时间
	单通道≤5分钟，四通道同时测量2±0.5分钟/通道；一次可以检测≥4个标本；

	7
	操作系统
	触摸屏操作，中文提示；

	8
	报告单位
	可预先设定显示单位：NGSP单位%NGSP；IFCC单位mmol/mol

	9
	语音提示
	具备全程语音提示操作功能，音量可调节

	10
	打印功能
	测试完成自动打印结果

	11
	数据存储
	≥1000组检测数据

	12
	数据端口
	包括但不限于USB口、RJ45有线网络接口、RS 232-C串口等

	13
	无线通信
	包括但不限于WIFI,GPRS等

	14
	温度校正
	利用温度传感器自动校正

	15
	工作环境
	温度：10～40℃，湿度：30%～75%

	16
	储存环境
	温度：-20～55℃，湿度：＜80%



（二）售后服务要求
1、保修期≥3年，以采购人认可的验收合格时间为入保时间。
1.1 提供维修、保养、更换零配件的服务。
1.2 保修期内维修服务所涉及的人工费、交通差旅费、上门费及备件费，均由厂家承担。
1.3保证提供的零配件为原厂认证、测试合格、全新零配件，且与设备整机匹配。
1.4出保后无上门费、收取人工费、差旅费，更换的零配件的费用。
1.5采购人享受终身免费应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级服务含新增功能升级（同代软件），版本跨代升级只收取升级费。
2、维修及响应时间要求。
2.1提供7*24小时专线电话客户服务。专人接听，并配有经验丰富工程师提供指导服务。
2.2提供2小时可以取得联络的资深售后工程师电话，一旦遇到紧急情况可以保证迅速响应，48小时间内到场勘察、检测、解决问题。
2.3在有特殊任务的情况下，保证售后工程师到场，在检查过程中待命，随时响应处理临时出现的关于设备的问题。
2.4保证全年开机率≥95％（按365天计算），未达到的天数，不顺延保修期时间。
3、保养及巡检服务。
3.1提供不少于4次/年的定期巡检服务，询问了解设备运行状况，对核心易损部件进行常规备件准备和检查，以保证有突发情况下的及时应对。
3.2提供不少于4次/年的定期维护保养服务。
3.3提供不少于1次/年的定期质量控制服务。
4、保修期内应由产品制造商负责产品所有保修和维修服务；也可不完全由制造商提供，而由供应商提供部分或全部保修和维修服务，但供应商或产品制造商应提供相应的售后服务承诺函。
5、供应商可增加整机质量保证期（保修期）。
（三）安装培训要求
1、设备运抵现场后，根据采购人要求，委派工程技术人员抵达现场进行安装调试。
2、安装调试合格后，双方对设备进行性能考核，通过考核且达到采购人要求，方可签署验收合格文件。
3、设备投入使用前，厂家需负责对医院人员进行正规的设备操作使用培训至医院人员可正确进行设备操作。培训时间：根据医院需求上门培训，直到医院人员完全了解使用设备。
4、设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对采购人的工程师、技师进行不定期的技术培训，提供但不限于机器维护、软件维护、常见故障判断、常见故障处理、常规非定期保障等技术培训。在项目实施中，对医院人员进行各种设备的安装、使用、参数设置的现场培训。根据实际情况，将定期举行技术讲座，邀请用户方技术人员参加。定期或者不定期的给医院人员派发相关产品的技术资料，以提高医院技术人员的设备维护水平和系统管理能力。


















