**技术参数**

1. 自动挤压，自动两煎，自动符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；
2. 符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。
3. 采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。
4. 拉伸锅体设计，具有很高的机械强度和刚度，大副提高锅筒的安全性能。
5. 不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。
6. 锅体容积30L。
7. 具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。
8. 自动加热调节，文火、武火自动转换。
9. 具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。
10. 有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。
11. 自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。